## «مشخصات فنی»            «LABOATORY ELECTRIC  FURNACE» F11L-1500

* حداکثر دمای کاربردی کوره 1500 درجۀ سانتیگراد             می باشد.

* حداکثر دمای کاربردی در بلند مدت 1450 درجۀ سانتیگراد می باشد.

* ابعاد مفید محفظۀ حرارتی کوره: عمق D=35cm، ارتفاع H=17cm، عرض W=21cm.

* برق مصرفی کورۀ سه فاز 22A می باشد. (حداکثر توان مصرفی P=14.5KW)

* سيستم كنترل از نوع قابل برنامه ريزي Programmable مارك هانیانگ کره جنوبی مدل PX9  با قابليت برنامه ريزي 1 برنامه ودارای  10 مرحلة حرارتي با امكان كنترل نرخ افزايش و کاهش دما در واحد زمان (RAMP) و اعمال  ضرايب PID میباشد.

* توان الکتریکی داده شده به کوره کاملاً قابل کنترل می باشد (RAMP)، بطوریکه سرعت گرم شدن کوره در هر مرحله بصورت مجزا قابل کنترل  است.

* کوره مجهز به power controller جهت کنترل دقیق دما بصورت Fuzzy Logic بوده و دقت دمایی را به بالاترین حد ممکن میرساند.(آپشن)

* کوره مجهز به نشانگر 2 ردیف دیجیتالی می باشد و تمامی پارامترهای تنظیمی کوره قابل دسترسی است.

* کوره مجهز به سیستم محافظ حداکثر حرارت (Termo Police) بسیار قوی می باشد که کوره را از آسیبهای احتمالی محافظت می نماید.

* سیستم توانایی تثبیت درجۀ حرارت را تا 3 درجه سانتیگراد دارا می باشد.

* کوره دارای 9 عدد المنتSiC (سیلیکون کارباید) مي باشدکه بصورت سه تایی و بشکل سه فاز عمل می كند.

* درصورت از بین رفتن ترموکوپل سیستم کوره را خاموش می نماید.

* تقسیم قدرت در کوره بصورت تریستوری و بدون سر و صدا انجام می پذیرد و کنتاکتور تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ اضطراری عمل می نماید.

* ترموکوپل کوره از نوع (Pt-PtRH-10) می باشد.

* کوره مجهز به سوراخ دید محفظه است.

* در طرفین کوره دستگیره های ویژۀ فنری جهت حمل آسان تعبیه گردیده است.

* ابعاد خارجی و وزن تقریبی کوره: W=66cm , H=90cm , D=83cm ,      Net=150kg   .

* تمامی لوازم یدکی کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.

* کوره F11L-1500 به مدت یک سال از تاریخ تحویل تحت گارانتی و بمدت 15 سال تحت پوشش خدمات پس از فروش می باشد، لازم به توضیح است که محفظۀ حرارتی مشمول این گارانتی نمی باشد.

* در ساختار نسوز و عایق کاری کوره از هیچگونه ترکیبات سیلیکون کارباید که بصورت کلی باند فرآوری گرديده استفاده نشده و عاری از اینگونه مواد می باشد. عایقها از جنس بورد سرامیک فایبرآلومینایی مارک Termal Ceramics انگلستان می باشد.

*** المنتهای حرارتی این کوره از نوع SiC می باشد، که بدلیل شکننده بودن این قطعات هرگونه جابجایی کوره بایستی با اطلاع شرکت باشد.

شرکت آذرکوره آماده ارائۀ مطمئن ترین خدمات پس از فروش درسرتاسر ایران می باشد.